Załącznik nr 1

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

P.n.:

„Zakup i dostawa urządzenia do automatycznej destylacji”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 22/08/2017/D |
| --- | --- |

  - ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Iglasta 5; 27-200 Starachowice

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, uzyskałem wszelkie konieczne informacje do złożenia oferty oraz nie wnoszę zastrzeżeń do treści SIWZ;

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia oraz, że przewidzieliśmy wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę.

  - Termin dostawy – do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

  - Oferujemy dostawę urządzenia zgodnego z poniższymi parametrami:

| Urządzenie do automatycznej destylacji |
| --- |
| Podać markę, typ …………….. rok produkcji ………. |
| L.p. | Opis parametrów/wymagań | Potwierdzenie spełniania tak/nie lub opisać |
| 1 | Fabrycznie nowe urządzenie do automatycznej destylacji z parą wodną w metodzie Kjeldahl, TKN Devarda (opcja) oraz destylacji z parą wodną alkoholu, fenolu, kwasów lotnych, dwutlenku siarki (opcja) |  |
| 2 | Obudowa aparatu z tworzywa sztucznego, odporna na działanie silnych kwasów i zasad |  |
| 3 | W standardzie trzy pompy do dozowania: wody destylowanej, NaOH oraz H3BO3 |  |
| 4 | Automatyczne rozcieńczanie próbki przed rozpoczęciem analizy oraz dodawanie NaOH i roztworu do odbieralnika destylatu (np. kwasu borowego H3BO3) |  |
| 5 | Cyfrowe programowanie czasu destylacji oraz ilości podawanych substancji pośredniczących w procesie destylacji azotu Kjeldahla tj. H2O, NaOH oraz H3BO3 |  |
| 6 | Cyfrowa regulacja wydajności generowanej pary do układu destylacyjnego w zakresie od 30% do 100% w zależności od aplikacji |  |
| 7 | Automatyczne opróżnianie kolby destylacyjnej oraz naczynia z próbką z możliwością wyłączenia jednej z nich lub obu tych funkcji |  |
| 8 | Wyraźny cyfrowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,7 cala wszystkich parametrów pracy urządzenia |  |
| 9 | Klawiatura alfanumeryczna, membranowa umożliwiająca pełny opis próbek i wprowadzanych metod, wbudowana w aparat |  |
| 10 | Mikroprocesorowe sterowanie regulacją oraz kontrolą wszystkich parametrów pracy urządzenia |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 12 | Aktywna funkcja diagnostyki oraz monitorowania poprawności pracy składowych elementów wykonawczych urządzenia |  |
| 13 | Destylacja w szklanych kolbach o poj. 100 ml, 300 ml, 500 ml, 750 ml z przewężeniem w górnej części i wywiniętym brzegiem. Grubość ścianki 2,2 mm |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy o zewnętrzny aparat miareczkujący (titrator) firmy Mettler Toledo, Metrohm, Schott, Radiometer sterowany z poziomu destylarki lub podłączenia zewnętrznej jednostki dozującej w celu miareczkowania odwrotnego |  |
| 15 | Możliwość zachowania w pamięci urządzenia 50 metod własnych destylacji z parą wodną i 500 wyników (inf. o zużyciu roztworu miareczkującego w przypadku rozbudowy destylarki o titrator) |  |
| 16 | Aktywne systemy zabezpieczenia przed błędną obsługą urządzenia takie jak: czujnik zamknięcia drzwiczek komory z kolbą destylacyjną, czujnik obecności kolby destylacyjnej z próbką, czujnik zamknięcia drzwiczek serwisowych. |  |
| 17 | System oszczędnego zużycia wody chłodzącej (otwieranie dopływu do chłodnicy na początku i zamykanie dopływu po zakończeniu destylacji) |  |
| 18 | Czujnik przepływu wody chłodzącej przez chłodnicę |  |
| 19 | Wejścia/wyjścia w destylarce - 4 gniazda na czujniki poziomu cieczy - 2 interfejsy TTL (do obsługi zewnętrznego titratora i dozownika do miareczkowania odwrotnego - 2x port USB (drukarka, komputer) - 2x port RS-232 - wyjście na zewnętrzną klawiaturę - wyjście COM1 (zapasowe) |  |
| 20 | Aparat kompatybilny do mineralizatora typ K-424 który jest w posiadaniu Zamawiającego |  |
| 21 | Przeźroczyste drzwiczki komory z kolbą destylacyjną i przeźroczysta osłona chłodnicy pozwalające na obserwacje procesu destylacji na każdym jej etapie |  |
| 22 | Szklane szkło rozbryzgowe w celu obserwacji przebiegu destylacji |  |
| 23 | Tacka ociekowa zapewniająca czystość przestrzeni roboczej |  |
| 24 | Limit detekcji ≥ 0,1 mg azotu |  |
| 25 | Powtarzalność (RSD): < 1% |  |
| 26 | Odzysk > 99.5 % w zakresie 1-200 mg N |  |
| 27 | Możliwość zastosowania układu dwóch naczyń do oznaczania dwutlenku siarki |  |
| 28 | Skala w ml z wypukłą podziałką na ściance komory destylacyjnej pozwalająca określić orientacyjną objętość roztworu w kolbie, wytłoczona trwale w obudowie komory |  |
| 29 | Mocowanie kolby w komorze destylacyjnej za pomocą uchwytu dociskającego wywinięty brzeg kolby do uszczelki układu destylacyjnego, bez docisku dna kolby |  |
| 30 | Wyłącznik główny na prawej, bocznej ściance aparatu |  |
| 31 | Hasło zabezpieczające przed osobami niepowołanymi |  |
| 32 | Funkcja standby w celu oszczędności energii, uruchamiano po 30 minutach przestoju |  |
| 33 | Funkcja wstępnego rozgrzania aparatu, czyszczenia układu destylacyjnego |  |
| 34 | Prosty sposób kalibracji pomp do przeprowadzenia przez użytkownika (dostęp bezpośrednio z menu aparatu) |  |
| 35 | Możliwość wyposażenia destylarki w dodatkową, czwartą pompę kwasoodporną pozwalającą dodawać odczynniki do oznaczania alkoholu, dwutlenku siarki, kwasów lotnych, fenolu, formaldehydu, cyjanków |  |
| 36 | Możliwość wydruku raportu przy pomocy drukarki zewnętrznej |  |
| 37 | Moc: 2200 W |  |
| 38 | Zasilanie 220-240 V,50/60 Hz |  |
| 39 | Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 405x660x400 mm (+/- 5%) |  |
| 40 | Waga: 22 kg (+/- 10%) |  |
| 41 | Wyposażenie: 1 probówka o poj. 300 ml z przewężeniem w górnej części i wywiniętym brzegiem, komplet przewodów podłączeniowych, 3 szt. 10-litrowych kanistrów (na ług sodowy, kwas borowy i wodę destylowaną), szczypce do zdejmowania gorącej probówki, instrukcja obsługi w j. polskim i angielskim |  |
| 42 | Okres gwarancji: 24 miesiące z serwisem na terenie Polski |  |
| 43 | Ważna autoryzacja producenta dla Oferenta na serwis na terenie Polski (autoryzacja dołączona do oferty) |  |
| 44 | Certyfikat ISO 9001 producenta |  |

  - cena mojej (naszej) oferty wynosi za realizację niniejszego zamówienia:

netto .............................................. PLN

(słownie netto: ......................................................................... PLN)

plus należny podatek VAT w wysokości ................... PLN,

stawka VAT …….

co stanowi łącznie kwotę brutto: .............................................. PLN

(słownie brutto: ......................................................................... PLN).

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń załączony do SIWZ wzór umowy,

  - zobowiązujemy się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji oraz zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16  kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| .p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Podpis(y) osób upoważnionych

# Footnotes

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca wskazuje stawkę VAT.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.